## 人工呼吸器
点検期間： 年 月 |  |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
使用前 点検 | 人工呼吸器本体 | 1 | 電源コードやプラグ、医療ガスホースやアダプタプラグに破損がないこと
|  | 2 | 電源プラグが非常電源コンセントに接続されていること、バッテリが充電されていること
|  | 3 | 酸素や空気のアダプタプラグがアウトレットに接続されていること、漏れがないこと
|  | 4 | 外装、スイッチやツマミ、各種ケーブルやコネクタなどに破損や傷などがないこと
|  | 5 | 血液などの汚れがないこと
|  | 6 | 液晶パネルなどの表示器に破損がないこと、表示ランプが点灯・点滅すること
|  | 7 | 警報音（アラーム）が適切に作動すること
|  | 8 | テスト肺にて換気が行われていること
|  | 9 | ファンや弁に異常な動作音がないこと
|  | 10 | 手動換気機能を有する場合、手動換気が動作すること
|  | 11 | 換気モードや換気条件が医師の指示どおりに設定されていること
|  | 12 | 呼吸回路および各種部品などに破損や汚れがないこと
|  | 13 | 呼吸回路の接続が正しいこと（吸気側・呼気側回路、加温加湿器あるいは人工鼻、各種センサー、呼気弁、フィルターの接続の位置や方向など）、 接続箇所から漏れがないこと
|  | 14 | 自己診断機能を有する場合は、エラー表示などがないこと
|  | 15 | 各種センサ（酸素センサ、フローセンサなど）の校正が適切に完了していること
|  | 16 | 換気量や気道内圧などのモニタ値（実測値）が設定値と一致していること
|  | 17 | アラーム条件が医師の指示どおりに設定されていること、アラーム音量が適正であること
| 付属装置・他 | 18 | 加温加湿チャンバーが呼吸回路に接続されていること、チャンバー内に水が注入されていること
|  | 19 | 自己診断機能を有する場合は、エラー表示などがないこと
|  | 20 | バックバルブマスクもしくはジャクソンリース回路、酸素流量計が準備されていること
|  | 21 | 呼吸回路、人工鼻などの予備が準備されていること
点検実施者
使用中 点検 | 人工呼吸器本体 | 1 | 電源プラグが非常電源コンセントに接続されていること、バッテリ駆動に切り替わっていないこと
|  | 2 | 換気条件が医師の指示どおりに設定されていること
|  | 3 | 呼吸回路にリークがないこと、チューブ内に水が溜まっていないこと
|  | 4 | 換気量や気道内圧などのモニタ値（実測値）が設定値と一致していること
|  | 5 | アラーム条件が医師の指示どおりに設定されていること
|  | 6 | 生体情報モニタ（パルスオキシメータ、カプノメータ）の値が適切である
| 付属装置・他 | 7 | チャンバー内に水が注入されていること（持続注水タイプを使用している場合はボトル内の残量も確認すること）
|  | 8 | 加温加湿器の温度（実測値）が設定値に達していること
|  | 9 | 人工鼻のフィルター部分が汚染されていないこと
点検実施者
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者